2023F-050招标文件


单一来源采购文件

项目编号：2023F-050 

项目名称：盐城工业职业技术学院气相色谱仪HN-200DS

采购人：盐城工业职业技术学院

采购代理人：南京建淳造价师事务所有限公司

2023年12月22日

第一部分 单一来源采购邀请函

济南海纳仪器有限公司：

南京建淳造价师事务所有限公司受盐城工业职业技术学院的委托，就其所需要采购的盐城工业职业技术学院气相色谱仪HN-200DS采购项目进行单一来源协商采购。特邀请贵公司参与投标。

一、项目基本情况

项目编号：2023F-050 

项目名称：盐城工业职业技术学院气相色谱仪HN-200DS
采购方式：单一来源

预算金额：17万元 
最高限价：17万元

采购需求：拟对盐城工业职业技术学院气相色谱仪HN-200DS进行采购，具体详见文件项目需求。
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　 (2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　 (4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　 (5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网本公告附件。

四、协商时间、地点：

时间：2023年12月28日9点00分（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）南食堂四楼402开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
单一文件制作份数要求
响应文件正本1 份，副本4份。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院

地址：盐城市解放南路285号

联系人：赵老师             

联系电话：0515-88588707

2.采购代理机构信息

名称：南京建淳造价师事务所有限公司

地址：盐城市金融城四号楼1103

联系人：周先生              

联系电话：13024494996

3.项目联系方式

项目联系人：朱老师   

联系电话：15705105731  
八、参加单位应认真阅读各项内容，进行必要的准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，按规定时间、地点准时参加协商。

第二部分 单一来源采购供应商须知

一、协商供应商代表指全权代表供应商参加采购活动并签署协商响应文件的人，如果协商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

二、协商供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取采购文件 3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。
三、协商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作实质性响应。否则，其协商响应文件可能被拒绝。无论是否递交响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

四、协商供应商须按照单一来源采购文件的要求进行响应，响应文件一式四份。响应文件至少包括：营业执照、法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明、单一来源采购文件中要求的相关材料等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。响应文件中的项目方案和报价，应标明所提供服务的方案实施计划、人员配备、项目实施时间、培训、售后服务等相关费用。
五、协商程序

5.1协商活动由采购代理机构、采购人代表、供应商代表及有关方面代表参加。

5.2参加协商的供应商法定代表人或代理人应携带本人有效身份证件签名报到，以证明其出席谈判活动，并在向采购人提交协商响应文件时出示，否则采购代理机构有权拒绝接受其协商响应文件。

5.3协商小组经过与供应商的商定根据供应商的承诺、响应程度和供应商的最终总报价按协商采购文件规定的成交原则进行综合评定。

六、协商小组由采购单位代表、专家评委组成。协商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字。

七、成交供应商的确定：协商小组将对响应文件进行协商。协商小组将依据法律法规和采购文件的规定,对响应文件进行资格性检查和符合性检查,以确定是否符合参加协商的资格和实质性响应采购文件的要求。协商小组将审查响应文件是否对采购文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过协商小组三分之二及以上成员的认定。除非采购文件中有明确规定，协商小组决定响应文件的响应性只根据其文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

八、如由于采购需求中对该采购项目要求描述不详细，请供应商在提交响应文件时补充说明，如不作明确说明，评审小组或采购人可认定其所报方案为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定。

九、供应商必须按照采购文件的要求提供有关资信证明文件材料，作为响应文件的一部分，以证明其有资格作为合格的供应商参与协商及有能力履行合同。

十、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

十一、未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

一、项目参数

气相色谱仪： 1台HN-200DS

（一）、主机：

1、实现全 EPC 电子流量控制、实现电脑对仪器的全控制；

2、采用 EPC 进行气路控制，最多可装18路EPC通道，确保自动化水平和整体性能接近国际一线品牌；

3、高精度气体流量确保 GC 分析的准确稳定，确保日常分析效率,EPC 控制精度不低于 0.001psi；

4、实现了气路故障自我保护、自动点火、熄火重点、自动开启气路、达到了一键启动；

※5、采用7寸工业彩色液晶屏设计、显示信息更全、界面操作更合理，软件可通过USB接口升级固件版本，可通过触摸屏一键检漏，可通过触摸屏直接设定进样口，气相检测器包括温度，流速等参数。支持一键重置仪器。需提供触摸屏一键检漏、满足不同的用户需求；

6、具有中/英文两套操作系统、满足不同的用户需求；

※7.该气相色谱仪为近两年全国职业院校技能大赛化学实验技术赛项使用设备；

※8.机器主界面为全国职业院校化学实验技术大赛界面，提供机器操作界面截图；

※9、提供全国职业院校技能大赛官网化学实验技术赛项补充协议官网链接；并提供补充协议复印件加盖厂家公章。

10、该设备厂家为2023年全国职业院校技能大赛化工生产技术赛项官方发布的合作企业。
（二）、检测器：

采用氢火焰检测器（FID），带自动点火，对数放大器

检测限：D FID ≤3×10-12 g/s（正十六烷/异辛烷）

噪音：≤5×10-14 A

漂 移：≤1×10-13 A/30min

线性：＞107
（三）、温控区域：

正常 8 路独立控温系统（可扩展到12路独立控温系统），具有温度自动保护功能，可设定独立小柱箱加热区柱箱、气化室、检测器温度范围：室温+3℃～450℃；

温度设定精度不低于 0.01℃；

程序升温速度：0.1～80℃/min；

智能后开门：进出风量实现无级可调降温速度：从 450℃降至 50℃＜5min；

程序升温阶数不低于 16 阶（可扩展到64阶）最长一次运行时间不低于 999.99min；

（四）、进样模式：

毛细管柱分流/不分流进样（具有隔膜吹扫功能）、填充柱进样、阀进样、气体/液体自动进样系统等；

进样口：1～4 个，其中毛细管柱进样口最多为 3 个；

进样种类：填充柱进样，毛细柱进样。（流量设定范围：0～1000mL/min）；

控制精度：压力不低于 0.01KPa：流量不低于 0.01mL/min；

最大分流比不低于 1：999；

压力传感器：准确度：满量程的＜±2% 重现性：＜±0.05KPa 量程：0～0.6MPa；

流量传感器：准确度：满量程的＜±5% 重现性：＜±0.5KPa（满量程）；

输出偏移量（精度）不低于±5%；

进样阀：可搭载多个进口自动控制阀，可自动序列运行；

设计定时自启动程序，可轻松的完成气体，液体样品的实验室在线分析；

（五）、操作系统：

软件具有一键标定功能，操作简便快捷。

不同的仪器参数可以保存为不同的方法文件，供用户随时调用。

软件具有双路通道、双路循环功能，可独立使用互不影响。

工作站具有四通道功能，可同时安装4套不同的检测器，正常使用时互不影响。

拥有的全国职业院校技能大赛化学实验室技术专用软件使比赛结果更加公平、公正。

采用了先进的10/100M自适用以太网通信接口，内置IP协议栈，轻松组成局域网，实现远距离传输，远程控制，远程诊断。

具有界面简单，数据处理功能强大，实现的 GC 整套分析管理工作的严谨及高效自动化；

配备 IBrainChrom 化学实验室技术竞赛工作站，可支持多台色谱仪（253 台）同时工作，实现数据处理以及反控；

具有完整的审计追踪，用户权限管理，电子签名等功能，使得资料，文件均符合 GMP 管理要求；

IBrainChrom 工作站内建的 Modbus/TCP 服务器，可以方便地使分析结果接入 DCS(集散控制系统）；

内部设计3个独立的连接线程，看连接到本地处理、单位主管以及上级主管部门，方便单位主管以及上级主管部门实时监控仪器的运行和对数据的分析。

软件全自动跟踪所有临界参数并在干扰和错误发生时提示用户，收集信息，跟踪运行状态并及时对操作者提示或报警，避免意外出错和重复分析的发生，极大地节约了操作者分析判断的时间。

色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。

具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

可通过升级兼容第三方仪器，可使用网络操控包括气相色谱，并可连接质谱仪。

可使用PDF、Word、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

★17.当乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸、乙醇的混合物时，在柱温130-140摄氏度范围内，能够将乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸、乙醇完全分离。

★18.当乙酸乙酯和乙酸正丙酯标准品1：1的混合物，取1ul进样，出峰对称良好，不能出现平头峰。

（六）、自动进样器：

	参数
	范围

	注射器规格
	1、5、10、25、50、100、250、500（单位：μl）

	样品盘规格
	20位样品盘

	溶剂瓶位
	2个 

	废液瓶位
	1个 

	每行进样次数
	1～99次

	每次进样时间间隔
	0～65000s

	最小进样量
	0.1μl

	最大进样量
	500μl

	方法选择
	1～20种

	最大支持进样口
	1个

	最大清洗针次数
	20次

	最大泵样次数
	20次

	粘度延时时间
	0～120s

	进样前、后驻留时间
	0～300s

	PTV时间间隔
	0～300s

	进针速度
	快速、慢速、自定义

	抽取、进样速度选择
	快速、慢速、自定义

	进样模式
	常规模式、样品+L2、样品+L2+L3、PTV

	控制方式
	间隔自控和GC反控


	配置：
	
	

	1、
	主机
	1台

	2、
	样品盘
	1个

	3、
	样品瓶
	20个 

	4、
	进样针
	

	
	进口 10ul
	1支

	
	国产 10ul
	1支

	5、
	废液瓶　4ml
	1只

	
	溶剂瓶　4ml
	2只

	6、
	电源线
	1根

	7、
	触摸笔
	1支

	8、
	RS232数据线
	1根

	9、
	专用工具
	1套

	10、
	中文操作说明书
	1套


（七）、主要配置：

主机、FID 检测器、空气发生器、氢气发生器、IBrainChrom大赛应用软件、自动进样器、化学实验技术大赛专用色谱柱一根，随机备件等专用工具包：标准操作和日常维修所需的完整的工具和附件，可满足不低于 2 年标准操作基本的消耗。
二、报价要求：

本项目报价包括（但不限于）为完成本项目招标文件所确定的供货、验收交付及伴随服务等招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、采购、加工制造（包括所有制造生产成本、附件、配件等）、装卸、运输、供货、检测检验、技术服务、安装、验收、交付、售前售后服务以及材料、劳务、机械投入、利润、税金、管理费、规费、措施费、风险费用、招标文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。
第四部分 资信证明文件要求
 1、实质性资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6 法人授权书（原件）

文件7  单一文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

                                      供应商名称（公章）：

                                     日期：     年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                      供应商名称（公章）：

                                      授权代表签字：

                                     日期：     年    月    日

法人授权书（格式）

本授权书声明：      公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）      (职务)为本公司的合法投标代表，就参加       号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：                             

            单位名称：                             

            地    址：                             
投标代表（被授权人）签字：                         

           职    务：                               

           单位名称：                               

           地    址：                               
           投标人（单位公章）：                      

           日    期：                               
投标函

致：盐城工业职业技术学院
根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人授权代表姓名（签字）： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日


