2019F-016-2询 价 采 购 文 件

盐  城  市  政  府  采  购
2019F-016-3询 价 采 购 文 件

询 价 文 件
项目编号：2019F-016-3
项目名称：盐城工业职业技术学院气相色谱-质谱联用仪及电感耦合等离子体发射光谱仪（原装进口）

盐城工业职业技术学院

江苏双清工程造价咨询有限公司

2019年7月19日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，江苏双清工程造价咨询有限公司受盐城工业职业技术学院的委托，决定就其所需的气相色谱-质谱联用仪及电感耦合等离子体发射光谱仪（原装进口）项目进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的报价人(供应商)前来报价。

一、项目名称及编号
项目名称：盐城工业职业技术学院气相色谱-质谱联用仪及电感耦合等离子体发射光谱仪（原装进口）

标书编号：2019F-016-3  

二、询价简要说明及预算金额
气相色谱-质谱联用仪数量1套，电感耦合等离子体发射光谱仪数量1套，具体详见项目需求。总预算90万元。

三、报价人资格条件

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　2、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格条件：

1、投标人必须提供所投设备的生产厂家或者国内总代理商针对本次项目出具的授权证明。

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

四、本项目不接受联合体投标。

五、询价文件发放（获取）

自询价公告在“盐城市政府采购网”和“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布之日起3个工作日。本询价文件在“盐城市政府采购网”和“盐城工业职业技术学院招标采购网”上下载（招标文件工本费500元在报价现场现金交纳），有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”和“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。

六、报价截止时间及要求：报价人请于2019年7月26日9时前将报价文件装订密封加盖公章后，送至盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）图书馆三楼第二会议室。

七、本次询价联系事项

（一）采购人项目联系人：周彬，联系电话：15949149207；

采购人招标联系人：赵萌，联系电话：0515-88588707；

采购人地址：盐城工业职业技术学院图文信息中心六楼604室；

（二）采购代理机构联系人：尤鸿望、张旭良，联系电话：0515-88200316、13515130964；   

采购代理机构联系地址：盐城市紫薇广场C区7楼。 

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，需求部分的询问、质疑由采购人负责答复。
八、投标文件制作份数要求

正本一份：1份   副本份数：2份

九、投标保证金
本次投标收取证金。本次投标保证金金额为人民币壹万捌仟元整，投标保证金必须在投标文件提交截止期前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

投标保证金必须采用有效银行本票或银行汇票，不接受电汇、转账、现金、现金交款单、支票或其他形式的保证金。各投标人须在投标文件接收截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上汇出（不入账），以投标人汇出资金的银行日期为准，且保证金汇出单位必须与投标人名称一致，收款人名称：江苏双清工程造价咨询有限公司，开户行：中国银行股份有限公司盐城分行，账号：513158208001。投标文件接收截止时间前，各投标人将有效银行本票（或银行汇票）原件和人民银行基本账户开户许可证复印件（或“基本存款账户信息”证明材料）带至开标现场交工作人员核验，未按上述要求交纳投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

投标保证金退还方式：未中标人的投标保证金现场退还，中标人的投标保证金在签订合同并交纳招标代理服务费后，凭合同原件及交费凭证至招标代理机构财务部退还。
 盐城工业职业技术学院

江苏双清工程造价咨询有限公司
2019年7月19日      
第二部分  报价人须知
一、报价人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2019年7月25日9：00 时前向采购人或采购代理机构提出，对于不影响公平竞争的问题采购人或采购代理机构将作出答复。

三、报价要求：报价人须按询价文件的要求进行响应，报价文件一式三份，即正本一份，副本二份，（投标供应商须提供电子标书<U>盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）。不论报价人中标与否，报价文件均不退回。报价文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和报价人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。采购人会同有关人员将对各报价报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的报价文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其报价文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查报价文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各报价人在报价时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

六、本项目成交供应商与采购人签订合同前，须向采购代理机构支付招标代理服务费和招标评审费：招标代理服务费收费标准按中标价的1.5%×42%计取（如低于3000元的直接按3000计取）、招标评审费人民币伍仟元整；上述两项费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列，中标后一次性交纳，采购人不再承担上述费用。
七、中标后，中标单位须向采购单位提交人民币中标金额的5%作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

第三部分 合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（格式）
项目名称：盐城工业职业技术学院气相色谱-质谱联用仪及电感耦合等离子体发射光谱仪（原装进口）                          

项目编号：2019F-016-3                           

甲方：（买方）盐城工业职业技术学院
乙方：（卖方）                    
甲、乙双方根据 2019F-016-3项目询价招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

1.1 货物名称：盐城工业职业技术学院气相色谱-质谱联用仪及电感耦合等离子体发射光谱仪（原装进口）

1.2 型号规格：具体详见项目需求

1.3 数量（单位）：具体详见项目需求

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________元（_____________元）人民币。

本项目采用固定总价合同，合同金额包含但不限于为完成盐城工业职业技术学院气相色谱-质谱联用仪及电感耦合等离子体发射光谱仪（原装进口）的采购、生产、供应、运输、安装、调试、验收交付、培训、维修、售前、售后等相关伴随服务所发生的所有费用（人工费、机械费、材料设备费、管理费、利润、措施费、规费、税金），均由乙方自行承担。甲方不再承担合同金额以外的任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币中标金额的5%作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期
8.1 质保期三年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：中标合同签订后60个日历天内
9.2 交货方式：送货上门

9.3 交货地点：盐城工业职业技术学院甲方指定地点
十、货款支付

10.1 付款方式：招标范围内容全部完成并经安装调试、培训结束，验收合格后付总价的90%；余款一年后根据售后服务情况付总价的5%。质保期满后根据售后服务情况付总价的5%。
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为三年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6乙方自供货三年内，提供每学期一次免费上门设备检查；

12.7乙方自供货7个工作日内，提供不少于10课时设备培训。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

  联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四部分  项目需求

采购产品型号/规格/服务概述/工程概况

一、气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）
品牌：日本岛津SHIMADZU GCMS-QP2020 NX；
（一）工作条件

电源电压: 220 V±10%

温度：18℃～28℃
湿度：40%～70%

（二）质谱部分

1  基本性能

1.1   质量数范围: 1.5～1000 u

1.2   灵敏度:

EI Scan：1pg 八氟萘OFN m/z 272  S/N ＞ 600 (rms)   

IDL: IDL ≤24 fg（100 fg OFN 8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 8%）

1.3  分辨率：R≧2M（FWHM)

1.4  质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)

1.5  最大扫描速度：10,000 u/sec (专利ASSP功能配合)

1.6  *采样频率：可达100Hz

2  离子源
2.1  EI（标配）

2.2  离子源材质：整体惰性化高灵敏度离子源

2.3  离子化能量：10 ～ 200eV

2.4  离子源温度：独立控温，140 ～ 350℃
2.5  灯丝电流：5 ～ 250μA（发射电流）

2.6  双灯丝设计

2.7  GCMS 接口温度：50 ～ 350℃
3  质量分析器

3.1  配备预四极的高精度全金属四极杆。

配备预四极的高精度全金属四极杆，预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。
3.2  具有ASSP快速扫描技术,能够最大限度的减少快速扫描时灵敏度和质谱图正确性的降低。

4  扫描功能:

4.1  扫描功能:

支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。

4.2  在SIM模式下，最大支持64通道 x 128 组。

5  检测系统

5.1  二次电子倍增管，配备偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿极

5.2  离轴连续打拿电子倍增器

5.3  动态范围：8×106
6  真空系统

高真空：*双入口差动式涡轮分子泵排气系统，200L/sec +200L/sec，须提供涡轮分子泵抽力的证明图片，以及应用证明（更换离子源后抽真空50分钟后，仪器恢复到分析状态）
低真空：30L/min（60Hz）机械泵。
标准配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）。
柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱。
支持双柱双流路系统（Twin Line system），两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。
（三）气相色谱部分

1  快速加热和冷却的柱温箱

1.1  柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃
1.2  程序升温：20阶21平台

1.3  最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加

1.4  温度设定精度：0.1℃
1.5  控温精度：0.01℃
1.6  温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
1.7  冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min

1.8  具有柱温箱温度的自动保护功能。

1.9  最大运行时间：9999.99分钟

2  分流/不分流进样口

2.1  最高温度：450℃
2.2  配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能，支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能。
2.3  标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量

2.4  压力设定范围：0 ～ 1035 kPa

2.5  升压速率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min

2.6  压力程序：最大7阶

2.7  分流比设定范围：0 ～ 9999.9

2.8  流量设定范围：0～1250mL/min

3  面板键盘

3.1  完全控制及显示所有温度区域和载气流量

3.2  完全控制所有检测器功能和检测器气体

3.3  实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

4  其他

4.1  配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行

4.2  多种附件可供选择，配DI直接进样装置、AOC-20i/s自动液体进样器、AOC-5000 Plus多功能自动进样器等

（四）数据处理系统

1  数据采集和文件格式

软件支持Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式。依靠准确迅速的“One-Window”技术，以最优布局显示信息。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。

方法创建

支持“Smart SIM”功能（自动创建SIM表）、支持“COAST”功能（自动创建SIM表）

和“AART”功能（基于保留指数的保留时间自动校正）等功能。

维护支持

支持“Easy sTop”不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和“MS Navigator”功能（引导用户进行仪器的使用和维护等操作）。

4  数据库和方法包

支持NIST库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如Compound Composer快速筛查数据库，代谢物分析数据库，农药分析方法包，水质分析方法包，农药谱库，香精香料谱库，法医毒品数据库，EPA分析软件，VOC分析软件等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。

5  谱库检索

具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。

6  报告制作

具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式，强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用。

7  质量控制

具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

（五）需提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新仪器
（六）仪器配置

3.1主机

3.2软件

3.3附件（包括氦气 氢气 氮气 空气）
3.4电脑（I5上8G内存，1T硬盘，20寸液晶）

3.5打印机

3.6消耗品（进样垫、衬管、过滤器、进样针、进样瓶等）
3.7配备fid检测器，保证气相色谱仪和质谱仪可独立使用。
（七）售后服务

7.1供货方应在江苏省具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。应有专门负责的维修工程师，并有专职的技术支持，帮助用户建立实验方法
7.2 安装验收及现场培训

供货方接到买方仪器验收通知以后，应在15天内派仪器制造商授权的技术人员到用户现场对设备进行检验安装调试，使设备各项技术指标达到要求，仪器各项技术指标经使用方验收合格后，对用户操作人员现场进行基本的使用及维护培训。此间一切相关费用均由供货方承担。
 7.3 保修

要求由仪器制造厂提供至少3年免费保修服务。在使用者正确使用的过程中，如果出现质量问题，在保修期内，仪器制造商在接到通知后及时予以维修或更换并且费用自理。保修期后，供货方应保证长期供应零备件和终身的售后维修服务
二、电感耦合等离子体发射光谱仪
拟采购的进口仪器设备品牌及技术参数：
品牌：日本岛津SHIMADZU ICPE-9810；
（一）仪器包括：
      电感耦合等离子体主机、自动进样器、工作站软件、品牌计算机和激光打印机，配套冷却循环水，配套氩气和钢瓶及减压阀3套：1套；耗材包1套。
（二）工作条件：
  1、 电源：220V ±10%，50Hz
  2、 温度：15℃-35℃
  3、 相对湿度：5%-95%  
（三）技术要求及参数
  1   等离子体进样系统
 1.1 炬管方向：竖直向上放置，避免盐分沉积。
  1.2 雾室：旋流雾室。
 *1.3 炬管：Mini炬管，等离子体气流量可设定为8L/min并长期稳定分析工作。

  1.4 雾化器：高雾化效率同心型雾化器。
  1.5 进样方式：气动文氏进样，无需蠕动泵，避免蠕动泵进样脉动。

  2   气体控制系统
  2.1 流量范围：等离子气：8~20L/min
  2.2辅助气：0.5~2L/min
  2.3载气：0~2L/min
 *2.4 等离子体气、辅助气、载气均需质量流量计控制（MFC）

 *2.5 氩气纯度：99.95%纯度氩气即可完成设备验收，并长期稳定工作。无需高纯氩气（99.995%以上）。
 *2.6 Eco模式：等离子体气最低流量可低至5L/min。
 *2.7 深紫外区测定：P、S、I等元素深紫外区谱线测定无需吹扫光室，无吹扫等待和吹扫气体消耗。

  3   RF高频发生器
  3.1 震荡形式：晶体控制震荡自激式
  3.2 频率：27.12MHz
 *3.3 RF功率：最大功率≥1.6KW
  3.4 输出稳定性：±0.1%之内
  3.5 分光器
  3.6 光学系统：中阶梯光栅分光器
 *3.7 波长范围：不小于167nm至800nm
  3.8 色散元件：中阶梯光栅 79条/mm，石英棱镜，二维交叉色散。
 *3.9 象散校正：配备施密特镜，校正象散，检测器四周聚焦同样清晰。

 *3.10 波长校正: 利用气体中C，N，Ar等3种以上元素发射谱线校正波长，无需额外光源和校准溶液。 
 *3.11光室恒温，温度设定：38℃，控温精度±0.1℃
 *3.12光室真空：≤10Pa，冷开机10分钟即可测定，P、S、B、Al等深紫外区谱线。
  4   检测器
 *4.1  装置：CCD（电荷耦合器件）检测器，仪器工作范围全波段测定仅需一次曝光。紫外区不采用随使用衰减的磷涂层。

*4.2 分析速度：每条测量谱线的积分时间≥10秒设定下，每分钟测定70个以上元素或谱线；
4.3 内标校正曝光方式：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光；
 *4.4 检测器像素：≥一百万象素（1024×1024象素）
 *4.5 检测器面积：≥1英寸
  4.6 检测器半导体冷却装置至-15℃即可，无需更低。开机20分钟内即可从室温降至稳定工作温度。关机前无需吹扫，可直接关机。

 *5   自动进样器:样品位68位( 60小+8大)
 6   工作站软件  
 6.1定性分析：用于建立在仪器内数据库进行分析
 6.2 对每件样品应用校正基本数据，自动选择波长
 6.3 定量分析：工作曲线法/标准加入法
  6.4测定波长
  6.4.1对每个元素设置若干波长
  6.4.2 对每个样品自动选择波长
 *6.4.3 软件内置谱线数据库≥110000条。
 *6.4.4 用户可任意添加自定义波长。
  6.5校正
  6.5.1背景BG校正、元素间干扰（IEC）校正、内标元素校正、漂移校正、称样重校正、稀释校正
  6.6工作曲线计算
  6.6.1  1~3次方程
  6.7  打印
  6.7.1 设置打印的项目
  6.7.2自动打印测量的分析结果
  6.7.3 所有信息打印（分析条件、工作曲线与分析结果等）
  6.8  数据储存
  6.8.1 所有数据采用Echelle（阶梯）模式
 6.8.2 仅在分析波长存储模式中选择波长数据
  6.9 重复计算
  6.9.1分析元素与波长的增加
  6.9.2用改变强度计算的信息重新计算（登录波长范围/BG选择点/内标元素等）
  6.9.3用于工作曲线条件的变化，重新计算（级次/工作曲线系数等）
  6.10   QA/QC精度管理软件包（选购件）
  6.10.1工作曲线系数判断和重新计算/IEC系数的判断。在测定期间漂移重新校正和重新测定。回收率的试验/稀释比例试验/重新测定试验等
  6.11显示的拷贝
  6.11.1分析值、谱线轮廓图、工作曲线等都能使用Windows粘贴的功能，拷贝到其它的应用程序上。
  6.12 有开发助手功能

  6.13 有诊断助手功能，能够针对有疑问的分析结果进行诊断，并给出诊断建议。 
7 技术服务条件
 7.1供货方应在江苏省具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。应有专门负责的维修工程师，并有专职的技术支持，帮助用户建立实验方法
 7.2 安装验收及现场培训

供货方接到买方仪器验收通知以后，应在15天内派仪器制造商授权的技术人员到用户现场对设备进行检验安装调试，使设备各项技术指标达到要求，仪器各项技术指标经使用方验收合格后，对用户操作人员现场进行基本的使用及维护培训。此间一切相关费用均由供货方承担。
 7.3 保修

要求由仪器制造厂提供至少3年免费保修服务。在使用者正确使用的过程中，如果出现质量问题，在保修期内，仪器制造商在接到通知后及时予以维修或更换并且费用自理。保修期后，供货方应保证长期供应零备件和终身的售后维修服务
备注：以上产品涉及的相关税费问题，均有投标方办理或者承担！
第五部分  资信证明文件要求
 1、实质性资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）
文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6  法人授权书（原件）
文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须在投标文件中提供，没有要求的提供复印件，原件投标时自带备查）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：   。

                                      供应商名称（公章）：

                                     日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

                   声  明

    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                      供应商名称（公章）：

                                      授权代表签字：_______________________
                                     日期：______年    月    日

法人授权书（格式）

本授权书声明：_______       _公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加

2019F-016-2号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：                             

            单位名称：                             

            地    址：                             
投标代表（被授权人）签字：                         

           职    务：                               

           单位名称：                               

           地    址：                               
           投标人（单位公章）：                      

           日    期：                               
第六部分  报价单及有关承诺、说明（格式）
盐城工业职业技术学院：

我单位愿意按照本询价文件（2019F-016-2）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、报价单 
	序号
	项目名称
	品牌、型号及配置参数相关说明（可附页）
	数量
	报价单价
	报价金额
	不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（大写）：                                小写：

	供货期限：签定合同后在     个日历天内完成货物的安装调试并交付验收，确保验收合格。


货币单位：人民币元

注：1.报价单必须认真填写，包括产品的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、培训、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等招标文件已明确或未明确的费用，以及已支付或将支付的营业税和其它所有税费。

3.请提供本询价文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 

二、承诺及说明：

                                                                                              报价人（单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                                           年    月     日                                              
(本询价文件共17页，第1页)

本询价函共6页，第2页



