盐城工业职业技术学院全钢通风柜项目采购询价公告
项目概况

 全钢通风柜 招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于2020年11月25日10点（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2020F-062
项目名称：全钢通风柜
采购方式：询价

预算金额：9.5万元
采购需求：盐城工业职业技术学院全钢通风柜项目涉及到的所有设备材料的采购、供应、运输、安装、调试、验收交付、售前售后等伴随服务。具体详见项目需求，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。
合同履行期限：签订合同后40日历天完成安装调试（如甲方需要延时交付，可另行约定时间）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(3)参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日
地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。
售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2020年11月25日10点前（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）后勤服务中心四楼405招标办公室。
五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。

2、成交后，供应商须出具与其营业执照名称相一致的增值税专用发票。

3、本次工程量为交钥匙工程，包含本实验室内水、电、通风完全具备使用需求。（不包括原有实验内设备拆除）报价须包括所有运费、安装费、人工费、税费和管理费等所有费用。

4、质保要求：提供二年以上免费质保

5、中标后如需收取履约保证金则按合同金额的5%缴纳，验收合格后无息退还。

6、付款方式：设备到我校安装、摆放到位，经验收合格，支付合同总金额的95％，另5％待一年后视质保和售后服务情况支付。
7、疫情防控期间投标人注意事项

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

投标人从解放南路东门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在东门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员一律不得进入校园。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院

地    址：解放南路285号
联系人：   赵老师              

联系电话：　0515-88588707 
2.项目联系方式

项目联系人： 项老师  
电　　 话：15195125320
附件：

资信证明文件要求

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件3参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件4法人授权书（原件）。

文件5投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、开标一览表

文件6询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
供应商名称（公章）：
日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

附件：
一、项目概况

1．项目用途、预期效果或要求

现有实验室状况如下：

[image: image1.jpg]



实验室310的实验实施建于2004年，已经老化、落后，不时出现漏水、跳闸及排风不畅等问题。需要对现有实验室进行大规模改造，以满足药品专业群实验要求。全钢通风柜是现代实验最主要的设备，能够保障实验室师生免受危险化学制剂危害的重要设备，它也是保护和改善操作环境和保证产品安全及环境安全的必须。可排除致病的或毒性不明的化学物质和有机体、并每组实验相对独立，安全性高。根据实验室面积，采用背对背排列方式，实验室需1200*850*2350mm规格全钢通风橱共12只（包含通风柜专用风机风管），本次工程量为交钥匙工程，包含本实验室内水、电、通风完全具备使用需求。（不包括原有实验内设备拆除）

二、技术要求

规格：1200mm L*850mm D*2350 Hmm；

台面材质：12.7mm厚实芯理化板台面。

台面具体性能如下：

★A、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等知名检测机构检测，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于50种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

★B、通过国家化学建筑材料测试中心检测：重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性钡、可溶性砷全部≤20mg/m2， 符合国家测试GB18586-2001标准。

★C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.01mg/L（未检出）。

★D、 通过国家化学建筑材料测试中心检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：124，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；

★E、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级；

★F、具有欧盟指令（ROHS）检验报告；

★G、通过SGS关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB  6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）。

★H、具有180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

★J、参照EN71-3：2013+A3：2018标准，采用ICP-MS、IC-UV或LC-ICP-MS方法进行分析，17种以上重金属元素转移未检出；

★K、通过CE认证；L、通过FSC认证；

★M、通过 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

★N、具有中国质量认证中心颁发的中国环保产品认证证书。

★P、具有中国建筑材料流通协会、中国木材流通协会、中国化工轻工物资流通协会联合颁发的中国绿色材料标志授权使用证书。

★Q、通过十环认证，具有中国环境标志产品认证证书。

★R、具有售后服务认证证书（四星以上）。

★S、具有企业诚信管理体系认证证书。

柜体组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜）采用双层结构，外壳和内衬之间具有夹层，可以容纳水、电、气体管线系统，并可确保柜体的气密性与防护，中间（操作台面），下部底柜（内含单侧独立抽气式存储柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）,即台面置于底柜上，上部柜体再置于台面上。

上柜下方通风板（补风口)（Airfoil）：可分别由正面拆卸，当组装或拆卸时不因侧面阻挡而影响；其下方具有隐藏式通风口设计，材质采用全新1.2mm厚（±5%）优质冷轧钢板制作，表面酸洗磷化后经环氧树脂静电粉末喷涂。

上柜前面板：可分别由正面拆卸，当组装或拆卸时不因侧面阻挡而影响；材质采用全新1.2mm厚（±5%）优质冷轧钢板制作，表面酸洗磷化后经环氧树脂静电粉末喷涂。

上柜内衬板:采用6mm厚（±5%）优质倍耐板。

导流板:采用6mm厚（±5%）优质倍耐板，导流板安装位置与角度能使通风柜内排气分布均匀，无死角，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50%±10%，以确保不同比重的气体均能有效排出。

导流板固定座:ABS材质一体成型，活动组合，方便拆卸，并具固定合成架功能。背板固定座及导流板固定座旋钮均可由柜体正面轻易拆装。不需任何工具，仅以手动操作即可轻易将导流板拆下清洗。能隐藏金属螺丝件，避免与柜内气体接触。固定座具有良好的稳定性。固定座上具有安装蒸馏合成架的孔状设计，可将不锈钢管以锁固定的方式固定。当未安装圆管支架时，通风柜导流板上的固定座位置分布均匀，保持美观。

操作台面:采用12.7mm厚实芯理化板台面.

落地式底柜:采用全新1.2mm厚（±5%）优质冷轧钢板制作，表面酸洗磷化后经环氧树脂静电粉末喷涂。底柜左侧可设计为药品存储柜，可设置置物层板。底柜右侧为水、电、气路等系统容纳柜设计，其后背板可拆卸，以方便维修及管道连接。

调节门系统(Vertical Sash):①视窗：单面上下操作，附平衡装置，视窗可停于任意点。②视窗玻璃：6mm厚安全玻璃，外框为铝合金型材。③视窗悬吊钢索：每台通风柜采用左右各一双钢索设计，钢索表面包覆塑料膜，可承受拉力150kg（含）以上，以确保长期使用之安全。④钢索滑轮组：滑轮固定座采用2mm厚（±5%）优质冷轧钢板制作，具防钢索脱落设计，以确保安全稳定。⑤平衡配重：采用单一配重箱设计，其上下行程具静音轨道予以限制，避免摇晃碰撞。

集气风罩:采用锥形缩口设计，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约250mm，出口衔接管口高度50mm（含）以上，便于风管套管衔接，集气罩具有良好的锥形集风角度及圆滑度，底部长方形开口之长度与顶部圆形出口之直径比例至少为2：1，且锥形夹角至少在30度（含）以上，以获得良好的集气平均性及低压损。

照明装置:采用全罩式灯箱设计，底部设有4mm厚玻璃，可隔离与柜内气体的接触，并具备泄压口功能，灯罩内配有220V,30W日光灯.

供电装置:①每台通风柜配220V 10A万用防水插座2组，安装在通风柜上柜两侧的正面。②开关：日光灯的ON/OFF开关位于通风柜立柱的微电脑控制面板上。③风机电源线为4mm2优质铜芯电线。通风柜配件:①门铰链为304不锈钢材质。②门把手为优质不锈钢亚光C型把手。③高低防水水平调整脚。④杯槽采用PP材质。⑤水龙头采用单头小弯龙头。落水头采用高密度PP沉淀式泄水头，防止水管阻塞功能，并易于拆卸保养。

三、投标产品配置及分项报价表（格式）
投标人全称（加盖公章）：

	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。
2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。
“★”为实质性条款，不满足视为不响应招标文件。
报价单位：（公章）

联系人：　　　　　　   联系电话：

                       　　　　　年     月     日
四、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：       

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

五、开标一览表（格式）

	项 目 编 号
	2020-034S

	项 目 名 称
	盐城工业职业技术学院全钢通风柜项目

	项目投标报价：（大写）                       ，小写：                      

	项目负责人：       

	质保期：

	项目实施时间（供期或工期）： 


填写说明：

开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

                                 供应商名称（公章）：
日期：       年    月   日

政府采购合同
项目名称：盐城工业职业技术学院全钢通风柜项目
项目编号：　　　　　　　
甲方：（买方）盐城工业职业技术学院
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据盐城工业职业技术学院全钢通风柜项目公开招标的结果，签署本合同。
一、项目内容
1.1 项目名称：盐城工业职业技术学院全钢通风柜项目。
1.2 型号规格及其他要求：详按项目需求。
1.3 数量（单位）：详按项目需求。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：       （小写）：______元人民币或其他币种。
招标文件的项目需求中规定的安装、调试和培训费用包括在合同金额中。合同金额包括了交付使用前的全部费用，包括但不限于所有采购成本、附件、配件、备品备件及专用工具费、运输费、保险费、培训费、安装、调试、验收费用、维保费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、使用耗材等以及完成本项目所需要的其他费用）、管理费、利润、风险费用、规费、招标代理费、国家对乙方征收的各种税费等涉及到的所有费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物和服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%）。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物和服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期：不少于二年。
九、交货期、交货方式及交货地点
9.1 交货期：签订合同后40日历天完成安装调试（如甲方需要延时交付，可另行约定时间）。乙方应提前24小时以书面或电子邮件方式通知甲方。

如因乙方原因逾期交货的，乙方应承担违约责任，按每拖延一天向甲方支付合同价百分之一的违约金，如连续拖延达一周及以上的，甲方有权单方面解除合同。
9.2 交货方式：送货上门、安装与调试。
9.3 交货地点：甲方指定地点。
十、货款支付
10.1 付款方式：招标范围内容全部完成并经安装调试、培训结束，验收合格后付总价的95%；余款一年后根据售后服务情况付总价的5%。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品和服务。
12.2 乙方提供的货物和服务在质量期内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物和服务的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3 在质保期内，乙方应对货物和服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，提供7*24小时免费上门维修服务，并在接到甲方通知后在1小时内响应，4小时内到达现场提供免费上门维修服务，8小时内修复。质保期后提供维修维护服务。
12.4乙方须向甲方免费提供培训服务，确保使用者完全会使用及操作为止。
12.5上述的货物免费保修期，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
12.6乙方提供的产品必须是满足招标方要求的全新现货。产品质量稳定且符合国家和有关部门质量检测标准及相关要求。如果投标货物实行生产许可证制度，应有生产许可证。
十三、调试和验收
13.1 货物送达约定的安装地点后,由甲方组织有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收，该验收应达到合同规定的要求。安装调试及试运行结束后，由甲方与乙方按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后办理相关手续。

甲方对乙方提交的货物和服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.2 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应一并交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物和服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物和服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物和服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物和服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物和服务的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物和服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物和服务，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物和服务的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式二份，副本一式六份，具有同等法律效力。
甲方：                                   乙方： 
  地址：                                   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
采购单位负责人：
  联系电话：                               联系电话：
  签订日期：      年  月  日
