附件一沥青性能检测设备技术参数

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青软化点检测仪 | 1. 钢球：直径9.53mm，质量：3.5±0.05g； 2. 温度计：0-200℃（分度0.5℃）； 3. 电压功率 220V/800W ； 4. 测温精度±0.1℃； 5. 时间精度 1s； 6. 钢球下沉：25.4mm； 7. 计时范围 0-99min 99s； 8. 钢球直径 9.53mm； 9. 钢球重量 3.5±0.05g； 10. 检测方式：自动检测； 11. 电源电压：AC220V（允许误差-5％～+10％)，50Hz； 12. 测量范围： （1）试样软化点在80℃以下者，用蒸馏水做加热介质，+5℃～+80℃； （2）试样软化点在80℃以上者，用甘油做加热介质，+32℃～+160℃； 13. 温度分辨率：0.1℃； 14. 升温速度：5.0℃/mim±0.5℃； 15. 搅拌器：搅拌速度连续可调； 16. 加热功率：不小于600W； 17. 耐热玻璃烧杯：容量1000ml，直径≥86mm，高度，≥120mm； 18. 相对湿度：≤85％； 19. 整机功耗：不大于850W； 20. 外形尺寸： 210mm×350mm×400mm左右（长×宽×高）。 21. 执行标准：GB/T4505 T0606最新标准要求。 | 台 | 5 |
| 2 | 沥青针入度试验器 | - 测量范围：（0～600）针入度； - 分辨率：0.01mm； - 针入时控装置：可分别选择5、8、10、12、30、60秒，时间误差小于±0.1秒； - 针入精度：±1针入度； - 控温精度：25℃±0.1℃； - 控温方式：高精度数字温控仪； - 恒温浴：为硬质玻璃缸； - 搅拌：磁力搅拌珠自动搅拌； - 标准针：2.5g±0.05g； - 支架升降架：粗调、细调双重升降调节机构，便于针尖对准试样平面； - 工作电源：AC（220±10%）V、50Hz； - 外形尺寸：不大于280×350×700mm（长×宽×高）。 - 满足GB/T4509、T 0604最新标准的要求。 二、其他配件 - 捣脂器：扩大应用于润滑脂（或石油脂）的锥入度测试。 - 标准试验锥：102.5g±0.05g，符合国家标准GB/T 269最新标准的要求； - 其它：配有冷光源和放大镜，方便使用和操作。 | 台 | 5 |
| 3 | 沥青延度测定仪 | 1.工作电源：AC220V（-5%～+10%），50Hz； 2.测量范围：1.5m（±10mm）； 3.加热形式：电加热器加热； 4.加热功率：不小于3000W； 5.浴液循环：强磁力循环泵循环浴液； 6.控温范围：0-50±0.5℃，数字显示，温度显示分辨率0.01℃； 7.控温精度：±0.1℃； 8. 延伸速度：5㎝±0.25㎝/min，1㎝±0.05㎝/min； 9.测量精度：±1mm； 10.外形尺寸：不大于2365mm×520mm×1000mm（长×宽×高）； 11.整机功耗：不大于4100W。 12、环境温度：-10℃~+35℃；相对湿度：≤85%。 13.配套试模至少30个。 14. 液晶显示，自动计算3个试样的平均值，内存试验数据20组（分单速、双速两种） | 台 | 1 |